设备招标技术指标和商务条款范本

稳态/瞬态荧光光谱仪技术指标和商务条款

一、设备名称/数量：稳态/瞬态荧光光谱仪/壹套

二、设备用途与组成

稳态/瞬态荧光光谱仪能够测量荧光、磷光、化学发光物质的激发光谱、发射光谱、荧光（磷光）寿命、各向异性、量子产率，用于多种有机无机材料、膜材料、生物材料、高分子材料等非金属材料以及金属材料、复合材料荧光特性的研究。

三、工作条件和性能指标

1. 工作条件

1.1 工作电压：220V，50Hz

1.2 温度： 20 ~ 28oC

1.3 相对湿度：＜75%

2. 技术规格

2.1  荧光（磷光）寿命荧光光谱仪探测运行模式：单光子计数

★2.2  灵敏度/水拉曼峰：峰值计数 > 1,000,000，信噪比 > 6000 : 1

2.3  激发光源：450 W氙灯；激发光源光谱范围 300～2600 nm

★2.4  激发及发射单色仪：光路类型Czerny Turner; 通光孔径F/4.2；焦距长度300 mm；杂散光抑制比1 : 105; 分辨率0.05nm；波长精度0.2 nm；波长重复度 0.1nm

2.5  发射谱探测范围：200～870 nm

★2.6  探测器：制冷型红敏光电倍增管Hamamatsu R928；响应范围200～870 nm； 暗计数<100 cps

2.7  稳态荧光测试模式：单光子计数率，>100 MHz

2.8  仪器功能：激发光谱测量；发射光谱测量；激发-发射Mapping；同步扫描等

2.9  荧光寿命激发光源：纳秒闪光灯；重复频率40 kHz；200～400 nm连续可调谐

2.10 运行模式：TCSPC

2.11 荧光寿命测试范围：100 ps～50 µs，200～870 nm

★2.12 数据处理部分: TCSPC时间通道数 4096；通道分辨率 610 fs；电路时间抖动 ≤ 25 ps

2.13 光寿命激发光源：脉冲氙灯，波长范围200～1100 nm，平均功率60 W，脉宽1.5～2.5 µs

2.14 运行模式：MCS多通道定标、磷光寿命测试范围：1 µs～10 s ，200～870 nm

2.15 数据处理：MCS最小通道间隔 400 ns计数率 100 MHz

2.16 样品温控系统：零下10～105 °C制冷样品架，温度精度：0.02 °C

2.17 量子产率测试：积分球，150 mm内径，涂层材料：Benflect，支持从紫外（200 nm）到近红外（1700 nm）的荧光量子产率的测量

3. 配置要求

3.1 荧光光谱/荧光磷光寿命测试系统主机

3.1.1 450W连续氙灯光源

3.1.2 纳秒脉冲气体灯源

3.2 仪器控制与数据处理软件

3.3 专用工作站

- 优于如下配置：Processor: Dual Core or better；2 Gbytes RAM；80 Gbyte Hard Disk；DVD writer；on board LAN；22” TFT flat screen monitor

★3.4半导体制冷样品架

3.5耗材

3.5.1  7片一组长通滤光片，280 nm、315 nm、375 nm、420 nm、475nm、515nm、570 nm各一片

3.5.2 氙灯灯泡一只

3.5.3 10 mm石英比色皿一只

4. 技术文件

4.1 主机和附件装箱清单

4.2 主机出厂验收报告

4.3 仪器使用说明和维护手册

4.4 随机提供完整的产品验收说明书

4.5 软件安装光盘

四、技术及售后服务

- 合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。

- 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。

- 仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。

- 仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。

- 质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。

- 保证供应仪器质保期后5年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。

- 仪器制造商（或代理商）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。在用户提出维修要求后，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复；履行所承诺的其他服务条款。

- 仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助。

五、商务条款和其他

1、价格条款：CIP复旦大学

2、付款方式：100％ L/C （90％即期，10％验收合格后）

3、质保期： X 年或以上。

4、交货期：收到信用证后X个月。

5、预算金额：XX万美元

6、用户联系人：XXX   手机号码：

7、厂方联系人：

1）XXXX公司       联系人：XXX    手机号码：

2）YYYY公司       联系人：YYY    手机号码：

3)  ZZZZ公司       联系人：ZZZ    手机号码：

8、超过用户预算以废标处理。

注：

1、在关键的技术指标前必须打上★号，如果投标商不能满足该条     的指标将直接废标。

2、如果是进口设备，则预算金额必须是外币金额。

3、在“技术指标和商务条款”中不能出现指定公司的品牌、产品以及公司情况介绍。